## 检测项目及方法
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 方法依据/标准 | 仪器设备 | 备注
1 | 水温 | 温度计/薄膜面温度计 | GB/T 13195-1991 | 温度计 ZB1861706
2 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2023 中8.1 | 台式酸度计 ORIONSTAR A221 (CSJ-ZJ-091) | 标准缓冲溶液校正
3 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) | 成套高型无色玻璃比色管50ml | 目视法
4 | 浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) | 浊度计 2100N
5 | 臭和味 | 嗅觉和味觉 | GB/T 5750.4-2023 (6.1)(7.1) | - | 感官评定
6 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T 5750.4-2023 | - | 目视检查
7 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) | 滴定管 ZB2330299 | 标准溶液浓度0.01007 moL/L
8 | 溶解氧(DO) | 电化学探头法 | HJ 506-2009 《水质溶解氧的测定电化学探头法》 | 便携式溶解氧仪 HQ30d (CSJ-ZJ-090)
9 | 化学需氧量(COD) | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 | DBR200型数字式反应器(CSJ-FJ-080), DR3900型分光光度计(CSJ-ZJ-079) | 反应条件: 150℃, 2h
10 | 五日生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 | 生化培养箱 SPX-150III(CSJ-FJ-142), 溶解氧仪 HQ30d(CSJ-ZJ-090) | 生化培养箱型号、编号、温度 20℃ 5d
11 | 电导率 | 电极法 | GB/T 5750.4-2023 中9.1 | 电导率/TDS测定 Sension5 (CSJ-ZJ-027) | 标准溶液校准值(μS/cm): 180
12 | 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 电热压力蒸汽消毒器YXQ-LS-50A(CSJ-FJ-117), 隔水式电热恒温培养箱PYX-DHS.500-BY(CSJ-FJ-181) | 培养温度36±1℃, 培养时间48±2h
13 | 总大肠菌群 | 滤膜法 / 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) / HJ 1001-2018 | 电热压力蒸汽消毒器YXQ-LS-50A(CSJ-FJ-117), 隔水式电热恒温培养箱PYX-DHS.500-BY(CSJ-FJ-197) | 培养温度36±1℃, 24±2h
14 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2023 (6.2) | 电热压力蒸汽消毒器YXQ-LS-50A(CSJ-FJ-117), 隔水式培养箱PYX-DHS.500BY(CSJ-FJ-151) | 培养温度44.5±0.5℃, 24±2h
15 | 大肠埃希氏菌 | 滤膜法 / 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023 (7.2) / HJ 1001-2018 | 电热压力蒸汽消毒器YXQ-LS-50A(CSJ-FJ-117), 隔水式电热恒温培养箱PYX-DHS.500-BY(CSJ-FJ-197) | 培养温度36±1℃, 4h; 紫外线灯检查
16 | 贾第氏虫孢囊数 | 待定 | - | - | 表中未检出
17 | 隐孢子虫卵囊数 | 待定 | - | - | 表中未检出
18 | 粪大肠菌群 | 酶底物法 | HJ 1001-2018 《水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定》 | 隔水式电热恒温培养箱 PYX-DHS.500-BY(CSJ-FJ-151) | 培养温度44.5±0.5℃, 24h
19 | 藻类 | 待定 | - | - | 表中有记录但未见详细方法
20 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 中4.3 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 Agilent 7890A (CSJ-ZJ-068), 色谱柱: HP-5MS, 检测器: ECD | 标准曲线浓度范围: 0.0100-0.100 mg/L
21 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 中4.3 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 Agilent 7890A (CSJ-ZJ-068), 色谱柱: HP-5MS, 检测器: ECD | 标准曲线浓度范围: 0.0100-0.100 mg/L
22 | 一氯二溴甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 中4.3 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 Agilent 7890A (CSJ-ZJ-068), 色谱柱: HP-5MS, 检测器: ECD | 标准曲线浓度范围: 0.0100-0.100 mg/L
23 | 二氯二溴甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 中4.3 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 Agilent 7890A (CSJ-ZJ-068), 色谱柱: HP-5MS, 检测器: ECD | 标准曲线浓度范围: 0.0100-0.100 mg/L
24 | 三溴甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 中4.3 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 Agilent 7890A (CSJ-ZJ-068), 色谱柱: HP-5MS, 检测器: ECD | 标准曲线浓度范围: 0.0100-0.100 mg/L
25 | 三卤甲烷(总量) | 计算法 | 基于单个卤代甲烷的检测结果计算 | - | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯二溴甲烷、三溴甲烷的浓度比之和